## Sheet1
一、口腔CT 2套，80万元/套
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 是否偏离 | 实际参数 | 主要优势
1.★设备用途及基本要求：用于获取牙科X射线全景，满足颌面外科、牙髓学、牙周病学、牙科修补学、颅下颌机能障碍的功能诊断与治疗、牙科手术、种植体、畸齿矫正学等口腔扫描临床应用及临床研究
2.★X射线束类型：锥形束
3.★X射线曝光方式：连续曝光
4.★CT探测器类型：非晶硅
5.★具有神经管自动描绘、模拟种植、正畸、全景等基本软件功能
6.★软件具有图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)等
7.一体化坐式拍摄超大视野CBCT（≥18*17）：设备可进行三维影像投照，并根据三维影像生成全景图和头颅正、侧位片，做到一次投照CT、全景、头颅正、侧位全部成像、头颅和体层摄影诊断图像，减少患者拍摄次数，降低患者接受的辐射剂量
8.CT探测器像素尺寸：≤120μm
9.座椅具备双侧扶手
10.模拟种植安全预警：种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节。
11.★曝光手闸 ≥1个
12.★受检者辅助定位及支撑装置≥ 1套
13.高级图像处理工作站≥1套
14.六维电动座椅及坐垫≥1套
15.线控器 ≥1套
16.控制电缆 ≥1套
17.稳压器 ≥1套
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名