## 1.视频喉镜
一、视频喉镜 15套，8万元/套
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） |  | 是否偏离 | 实际参数 | 主要优势
1 | ★高清晰液晶显示器≥3.0英寸，超大角度上下左右旋转
2 | ★有拍照、录像、数据存储功能
3 | ★手柄喉镜片有儿童、成人、成人肥胖等多种规格选择
4 | ★摄像头具有防雾功能
5 | 手柄纺锤形设计
6 | 手柄可浸泡消毒
7 | ★显示器1个
8 | ★成人手柄喉镜片≥1把、儿童手柄喉镜片≥1把、成人肥胖手柄喉镜片≥1把
9 | ★保修期≥3年
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 2.输液管理系统
二、自动输液治疗管理系统 2套，98万元/套
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） |  | 是否偏离 | 实际参数 | 主要优势
1 | ★中央站与床旁输液工作站可通过有线或无线方式连接
2 | ★中央站可实时查阅病区内各床输注泵的运行状态
3 | ★每套床旁站可绑带1-9台泵，输液泵、注射泵的数量种类可灵活组合
4 | ★自动统计并显示本床绑定的所有输注泵的累计输液量
5 | ★中央站可集中查看各床位病人的液体出入量情况
6 | 每套床旁站具有彩色液晶显示屏，支持触摸屏操作
7 | ★每套自动输液治疗管理系统配置中央站≥1套
8 | ★每套自动输液治疗管理系统配置床旁站≥8套
9 | ★每套自动输液治疗管理系统配置输液泵≥16台
10 | ★每套自动输液治疗管理系统配置注射泵≥48台
11 | ★保修期≥5年
12 | ★负责保修期内的计量/校准
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 3.有创血压检测系统
三、有创血压检测系统 12套，5万元/套
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） |  | 是否偏离 | 实际参数 | 主要优势
1 | ★模块化、插件式监护仪
2 | ★≥10英寸彩色触摸屏
3 | ★具有中文操作界面
4 | ★配置心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温等监测功能
5 | ★内置可充电电池，续航时间≥4小时，可自由插拔
6 | ★具有心率失常分析
7 | ★配置双通道有创血压，可测量PPV脉搏变异度
8 | ★12套有创血压检测系统共配置12套监护仪主机
9 | ★12套有创血压检测系统共配置1套中央工作站
10 | ★保修期：≥5年
11 | ★负责设备全部项目的首次计量/校准
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 4.麻醉机A
四、麻醉机A 8套，33万元/套
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） |  | 是否偏离 | 实际参数 | 主要优势
1 | ★容量控制下潮气量设定范围：15～1500ml
2 | ★通气模式：手动，VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV，压调容控模式
3 | ★具有吸入端，呼出端双流量传感器，动态潮气量实时自动补偿功能
4 | ★具有回路整体加热功能
5 | ★钠石灰罐容量大且拆卸方便
6 | ★呼吸比设定范围：4:1~1:10
7 | ★具有电子流量计，氧气、笑气、空气三种气体
8 | ★主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用
9 | 可同屏显示压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形等5道波形
10 | 回路泄漏量≤65ml/min
11 | ★保修期≥3年
12 | ★至少负责设备全部项目的首次计量/校准
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 5.麻醉机B
五、麻醉机B 1套，40万元/套
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） |  | 是否偏离 | 实际参数 | 主要优势
1 | ★容量控制下潮气量设定范围：VCV 15～1500ml， PCV 5～1500ml
2 | ★通气模式：手动，VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、压调容控模式
3 | ★具有吸入端，呼出端双流量传感器，动态潮气量实时自动补偿功能
4 | ★具有回路整体加热功能
5 | ★钠石灰罐容量大且拆卸方便
6 | ★呼吸比设定范围：4:1~1:10
7 | ★具有电子流量计，氧气、笑气、空气三种气体
8 | ★主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用
9 | ★具有AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空
10 | ★配置麻醉气体监测模块
11 | 可同屏显示压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形等5道波形
12 | 回路泄漏量≤65ml/min
13 | ★保修期≥3年
14 | ★负责设备全部项目的首次计量/校准
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 6.麻醉机C
六、麻醉机C 1套，49.7万元/套
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） |  | 是否偏离 | 实际参数 | 主要优势
1 | ★容量控制下潮气量设定范围：VCV 15～1500ml， PCV 5～1500ml
2 | ★通气模式：手动，VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、压调容控模式、PSVPro、SIMV-PRVC
3 | ★具有吸入端，呼出端双流量传感器，动态潮气量实时自动补偿功能
4 | ★具有回路整体加热功能
5 | ★钠石灰罐容量大且拆卸方便
6 | ★呼吸比设定范围：4:1~1:10
7 | ★具有电子流量计，氧气、笑气、空气三种气体
8 | ★主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用
9 | ★具有AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空
10 | ★配置麻醉气体监测模块
11 | 可同屏显示压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形等5道波形
12 | 回路泄漏量≤65ml/min
13 | ★保修期≥3年
14 | ★负责设备全部项目的首次计量/校准
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名