## 组织脱水机
一、组织脱水机
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 主要优势
1.★处理量≥300个包埋盒；
2.★石蜡缸≥4个，石蜡缸容量≥3.2L/个，蜡缸温度：包含但不限于50~65℃，控温精度：±0.1℃~±1℃；
3.★可设置≥20种脱水程序；
4.★金属或陶瓷阀门，设备可自动加热溶解石蜡等，不易堵塞；
5.★具有中文操作系统，触摸显示屏；
6.★具备加温加压抽真空功能；
7.★具有断电保护功能；
8.★具有自检功能；
9.★根据医院要求将组织脱水机的排风连接到医院通风系统或窗外，并承担因此产生的所有费用；
10.★根据医院需求将组织脱水机连接到医院信息系统，并承担因此产生的所有费用；
11.★配置：主机1套，试剂瓶≥12个，样品篮≥2个；
12.★保修期≥3年（含所有易损件）。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子胃肠镜主机+光源
二、电子胃肠镜主机+光源
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 主要优势
1.★具有特殊光染色功能
2.★主机可输出图像分辨率≥1920*1080
3.★具有自动调整图像亮度功能
4.★具有构造强调功能
5.★具有电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大≥1.8倍
6.★自动曝光≥15档
7.★可实现照明光线颜色转换
8.★主机保修≥3年，灯泡保修≥1年
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子胃镜A
三、电子胃镜A
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 主要优势
1.★视野角度≥140度
2.★景深范围至少包含3-100mm
3.★先端部外径≤10.5mm
4.★插入部外径≤10mm
5.★弯曲部角度：上≥200度、下≥90度；左≥100度、右≥100度
6.★钳子管道内径≥2.8mm
7.★具备副送水功能
8.★镜子只需连接光源即可传输图像，无需另接视频传输线（无需防水帽，简化清洗流程）
9.★镜子主体保修≥3年
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子胃镜B
三、电子胃镜B
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 主要优势
1.★具有放大功能
2.★常规观察时视野角度≥140度，放大观察时视野角度≥95度
3.★景深范围至少包含1.5-100mm
4.★先端部外径≤10mm
5.★插入部外径≤9.6mm
6.★弯曲部角度：上≥200度、下≥90度；左≥100度、右≥100度
7.★钳子管道内径≥2.8mm
8.★具备副送水功能
9.★镜子只需连接光源即可传输图像，无需另接视频传输线（无需防水帽，简化清洗流程）
10.★镜子主体保修≥3年
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子胃镜C
三、电子胃镜C
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 主要优势
1.★视野角度≥140度
2.★景深范围至少包含3-100mm
3.★先端部外径≤10mm
4.★插入部外径≤10mm
5.★弯曲部角度：上≥200度、下≥90度；左≥100度、右≥100度
6.★钳子管道内径≥3.2mm
7.★具备副送水功能
8.★镜子只需连接光源即可传输图像，无需另接视频传输线（无需防水帽，简化清洗流程）
9.★镜子主体保修≥3年
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子结肠镜A
三、电子结肠镜A
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 主要优势
1.★视野角度≥160度
2.★景深范围至少包含4-100mm
3.★先端部外径≤13.5mm
4.★插入部外径≤13mm
5.★弯曲部角度：上≥180度、下≥180度；左≥160度、右≥160度
6.★钳子管道内径≥3.7mm
7.★具有智能弯曲、硬度可变功能，辅助镜子更顺利进入人体
8.★具备副送水功能
9.★镜子只需连接光源即可传输图像，无需另接视频传输线（无需防水帽，简化清洗流程）
10.★镜子主体保修≥3年
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 电子结肠镜B
三、电子结肠镜A
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 主要优势
1.★具有放大功能
2.★常规观察时视野角度≥170度，放大观察时视野角度≥85度
3.★景深范围至少包含1-100mm
4.★先端部外径≤11.8mm
5.★插入部外径≤11.8mm
6.★弯曲部角度：上≥180度、下≥180度；左≥160度、右≥160度
7.★钳子管道内径≥3.2mm
8.★具有智能弯曲、硬度可变功能，辅助镜子更顺利进入人体
9.★无需放大控制器，可达到≥110倍光学放大功能、≥2倍电子放大功能
10.★具备副送水功能
11.★镜子只需连接光源即可传输图像，无需另接视频传输线（无需防水帽，简化清洗流程）
12.★镜子主体保修≥3年
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名