## 1.高清关节镜系统
一、高清关节镜系统1套
请填写报名的设备品牌型号
需求 | 响应情况 | 实际参数
一、必须满足以下技术参数需求
1.高清关节镜
1.1.视角30度，视场角≥105度。
1.2.外直径：3.5-4 mm
1.3.工作长度：≥180mm。
2.4K摄像头
2.1.分辨率≥3840 x 2160。
2.2.具有≥2个遥控按键。
3.手术动力刨削系统支持两路手柄同时独立工作。
4.保修≥3年（整机含所有易损件）
二、必须满足以下配置需求
1.高清关节镜 1条
2.摄像头 1个
3.光纤 1条
4.手术刨削动力系统 1套（含≥2个手控刨削手柄）
5.膝关节基础器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
6.交叉韧带重建器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
7.肩关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
8.踝关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
9.腕关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
10.髋关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
11.肩、踝、腕牵引系统 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
12.镜头消毒篮 1个
报名设备生产厂家企业规模：£大型£中型£小型£微型（进口设备不适用该条款，无需勾选）

## 2.微创脊柱内镜手术系统
一、微创脊柱内镜手术系统1套
请填写报名的设备品牌型号
需求 | 响应情况 | 实际参数
一、必须满足以下技术参数需求：
1.椎间盘内窥镜
1.1.视向角25-30度，视场角≥70度。
1.2.工作通道直径≥4.0mm。
1.3.工作长度：≥180mm。
2.高频手术设备
2.1.可用于外科手术中对软组织进行切割、止血、混切、消融、电凝。
2.2.配有双极消融系统。
3.内窥镜摄像系统
3.1.分辨率≥1920*1080。
3.2.摄像头具有≥4个遥控按键。
3.3.具有全高清录制存储模块，可进行视频、图片的采集，支持图像冻结。
4.保修≥3年（整机含所有易损件）
二、尽量满足以下技术参数需求：
1.椎间盘内窥镜设计光学工作距≥25mm。
2.内窥镜摄像系统集成摄像、光源、图像录像存储功能于一体。
三、必须满足以下配置需求：
1.椎间盘内窥镜 1条
2.高频手术设备 1套
3.内窥镜摄像系统 1套
3.1.摄像头 1个
3.2.医用LED光源 1个
3.3.全高清录制存储模块 1个
3.4.光纤 1条
3.5.≥26寸显示器 1台
3.6.台车 1台
4.手术动力刨削系统 1套
5.脊柱内窥镜手术器械 1批（清单详见“微创脊柱内镜手术系统器械清单”）
6.镜下胸腰椎融合器工具 1批（清单详见“微创脊柱内镜手术系统器械清单”）
报名设备生产厂家企业规模：£大型£中型£小型£微型（进口设备不适用该条款，无需勾选）

## 3.微创针（刀）镜手术器械及配套设备
一、微创针（刀）镜手术器械及配套设备1套
请填写报名的设备品牌型号
需求 | 响应情况 | 实际参数
一、必须满足以下技术参数需求：
1.摄像机分辨率≥1920×1080；
2.具有拍照、录像、存储功能；
3. ≥21英寸监视器；
4.医用LED冷光源，照度≥150000Lx；
5.医用加压冲洗器最大吸气量≥500ml/min；
6.手术动力刨削系统转矩≥35mN.m，转速必须≥1000r/min；
7.免费保修期：整机≥3年（可重复手术器械可除外），可重复手术器械≥1年；
二、尽量满足以下技术参数需求：
1.关节内窥镜（中长）：0°,Φ2.7±0.5mm×175mm±5mm；
2.关节内窥镜（普通）：0°,Φ2.7±0.5mm×110mm±5mm；
二、必须具备以下配置需求：
1. 摄像机 1台
2. 监视器 1台
3. 关节内窥镜（中长） 1条
4. 关节内窥镜（普通） 1条
5. 冷光源 1台
6. 图文工作站（含软硬件） 1套
7. 彩色打印机 1台
8. 医用加压冲洗器 1套
9. 手术动力刨削系统 1套
10. 设备专用台车 1台
11. 设备转运箱 1个
12. 内窥镜消毒框 1个
13. 手术器械消毒框 1个
可重复使用手术器械 1批（清单详见：微创针（刀）镜手术器械清单）
报名设备生产厂家企业规模：£大型£中型£小型£微型（进口设备不适用该条款，无需勾选）