## 1.高清关节镜系统
一、高清关节镜系统1套
请填写报名的设备品牌型号
需求 | 响应情况 | 实际参数
一、必须满足以下技术参数需求
1.高清关节镜
1.1.视角30度，视场角≥105度。
1.2.外直径：3.5-4 mm
1.3.工作长度：≥180mm。
2.4K摄像头
2.1.分辨率≥3840 x 2160。
2.2.具有≥2个遥控按键。
3.手术动力刨削系统支持两路手柄同时独立工作。
4.保修≥3年（整机含所有易损件）
二、必须满足以下配置需求
1.高清关节镜 1条
2.摄像头 1个
3.光纤 1条
4.手术刨削动力系统 1套（含≥2个手控刨削手柄）
5.膝关节基础器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
6.交叉韧带重建器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
7.肩关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
8.踝关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
9.腕关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
10.髋关节器械 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
11.肩、踝、腕牵引系统 1批（清单详见附件“高清关节镜系统器械清单”）
12.镜头消毒篮 1个
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 2.微创脊柱内镜手术系统
一、微创脊柱内镜手术系统1套
请填写报名的设备品牌型号
需求 | 响应情况 | 实际参数
一、必须满足以下技术参数需求：
1.椎间盘内窥镜
1.1.视向角25-30度，视场角≥70度。
1.2.工作通道直径≥4.0mm。
1.3.工作长度：≥180mm。
2.高频手术设备
2.1.可用于外科手术中对软组织进行切割、止血、混切、消融、电凝。
2.2.配有双极消融系统。
3.内窥镜摄像系统
3.1.分辨率≥1920*1080。
3.2.摄像头具有≥4个遥控按键。
3.3.具有全高清录制存储模块，可进行视频、图片的采集，支持图像冻结。
4.保修≥3年（整机含所有易损件）
二、尽量满足以下技术参数需求：
1.椎间盘内窥镜设计光学工作距≥25mm。
2.内窥镜摄像系统集成摄像、光源、图像录像存储功能于一体。
三、必须满足以下配置需求：
1.椎间盘内窥镜 1条
2.高频手术设备 1套
3.内窥镜摄像系统 1套
3.1.摄像头 1个
3.2.医用LED光源 1个
3.3.全高清录制存储模块 1个
3.4.光纤 1条
3.5.≥26寸显示器 1台
3.6.台车 1台
4.手术动力刨削系统 1套
5.脊柱内窥镜手术器械 1批（清单详见“微创脊柱内镜手术系统器械清单”）
6.镜下胸腰椎融合器工具 1批（清单详见“微创脊柱内镜手术系统器械清单”）
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 3.微创针（刀）镜手术器械及配套设备
一、空调维保服务
请填写报名企业
需求 | 响应情况 | 实际参数
1.负责珠玑院区（包括门急诊大楼、手术室、ICU、供应室等）、同德院区、同德分院门诊部、潭岗制剂楼所有中央空调（专用空调）设备及天河院区部分空调（已投入使用）设备的安全运行、例行巡检、定期保养、定期拆卸并清洗、安装等工作；负责所有院区及门诊部普通空调机的维修、保养、清洗工作，包括保修期内的空调机的清洗及日常维护；负责所有院区及门诊部洁净手术部通风与空气净化系统清洗消毒服务，并制定空气过滤器等部件更换计划，保证净化空调中使用的末级过滤器，以及末级过滤器或装置的效率等符合规范。
2.在空调使用高峰期每年的5、6、7、8、9、10月份，每月要对全院空调进行滤网清洗、消毒处理。
3.应定期对中央空调系统下列部位进行清洗：
3.1开放式冷却塔每年清洗不少于一次，确保水质良好。水质军团菌检测每年一次，样本送经过CNAS认证的第三方检测单位检测；
3.2空气净化过滤材料应当每六个月清洗或更换一次；
3.3空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年清洗一次。
4.本项目常驻维保技术人员至少为11名，都应具有特种作业操作证（作业类别：制冷与空调），具有3年或以上工作经验的高级维修技工不少于4名。
4.1珠玑院区：中标人必须保证24小时值守，正常上班时间保证至少3名技术人员在岗，非工作时间至少安排1名工作人员值班。
4.2同德院区、同德门诊部、潭岗制剂楼：中标人工作时间内必须安排至少2人进行驻守进行应急响应，无需安排夜班，但须制定夜间及节假日应急方案，要求接到报修电话后按规定时间内到位。
4.3天河院区：中标人必须保证24小时值守，正常上班时间保证至少3名技术人员在岗，非工作时间至少安排1名工作人员值班。
5.对中央空调服务人工包干、包清洗剂及自备施工设备及工具。普通空调、净化空调除冷水机组大修、压缩机、蒸发器、冷凝器、变频器、电子板、风机电机、冷媒、遥控器、净化空调的初中高效过滤器更换外，其余包工包料。
6.对承包工程的质量和安全负责。严格执行国家卫生部、国家质量技术监督局的《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规，认真学习有关安全和卫生知识，不断提高认识，预防空气传播性疾病在院内传播。
7.必须保证空气质量达到《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》和《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的要求，并联系具备资质的第三方检测单位按照规定每年对集中空调至少检测一次，如不符合有关要求，应及时进行整改，对相应部位进行彻底清洗消毒。
8.在进行维修、保养中使用的配件、空调材料、机械设备等，必须是符合设计要求和系列国家标准的合格产品，并有具有法律效力的合格证书或检验报告。否则，承担由此造成的事故、赔偿等所有责任。
9.服务期限：1年