## Sheet1
遥测监护系统采购需求
名称规格 | 数量 | 配置要求 | 采购需求
遥测监护系统 | 1套 | 中央站1套，发射盒主机（心电+血氧）6台，无创血压模块6个，遥测导联线6套，血氧传感器(成人，指套式，重复用) 6套，血压袖套6个 | 1.至少支持心电，呼吸监护，提供HR，ST，PVC，RR测量值、血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。 2.提供3/5导心电监护，支持≥7道ECG波形监测，心率测量范围至少包含：成人15–300bpm，小儿15–350bpm。 3.遥测发射盒屏幕≥3.5英寸，重量不超过300克（含锂电池），防水等级符合IPX7要求。 4.无创血压模块重量不超过250克，防水等级符合IP32要求。 5.遥测发射盒、无创血压模块抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF。 | 所有监护仪均能连接到同一中央站。
插件式监护仪 | 2套 | 主机2台，PICCO模块1套，心电导联线2根，成人指夹式血氧探头2套，无创血压导气管2根，成人血压袖套2套。 | 1.插件式高端监护仪，具备≥四个插件槽。 2.屏幕尺寸≥12寸，≥8通道显示。 3.至少支持心电监护，呼吸监护，心率，无创血压监测，血氧饱和度监测，脉搏测量，双通道体温、双通道有创血压监测。 5.有创压适用于成人，小儿和新生儿。 6.配备微创连续血流动力学监测模块。
病人监护仪A | 2套 | 主机2台，心电导联线2根，成人指夹式血氧探头2套，无创血压导气管2根，成人血压袖套2套。 | 1.至少支持3/5导联心电监护、无创血压监测、血氧监测、呼吸监护、脉搏测量、有创血压监测。 2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，≥10通道波形显示。
病人监护仪B | 2套 | 主机2台，心电导联线2根，成人指夹式血氧探头2套，无创血压导气管2根，成人血压袖套2套。 | 1.至少支持3/5导联心电监护、无创血压监测、血氧监测、呼吸监护、脉搏测量。 2.≥10英寸彩色液晶触摸屏，≥8通道波形显示。