## 核酸扩增检测分析仪
核酸扩增检测分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：与配套的检测试剂共同使用，用于体外快速定性检测人体样本中的登革热病毒核酸、基孔肯雅热病疑似病例及其他需要进行基孔肯雅热感染诊断或鉴别诊断者的血清样本中基孔肯雅病毒核酸。
2.检测通量：≥2个样本/批次。
3.荧光检测： （1）荧光强度检测重复性：≤3%变异系数(CV)； （2）荧光强度检测精密度：≤5%变异系数(CV)。
4.具备数据传输及储存功能。
5.配套试剂有效期：≥6个月（标定温度下）。
6.保质保用期内提供免费质控校准服务。
7.★设备使用期限：≥5年。
8.★免费保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名

## 全自动凝血分析仪
全自动凝血分析仪
请填写报名的设备品牌型号
需求（每套包含但不限于） | 响应情况 | 实际参数
1.预期用途：用于对来源于人体的血浆样本进行凝血与抗凝血、纤溶与抗纤溶功能的检测。
2.检测项目：包括但不限于PT、APTT、FIB、TT等。
3.预温时间：＜30 min。
4.温度控制： （1）检测部和温育位恒温装置部的反应体系温度控制在37.0 ℃±1.0 ℃范围内； （2）试剂冷却位温度应不高于20℃。
5.测试速度：≥400 T/h。
6.检测通道：≥8个，同时适用包括但不限于凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。
7.准确度：相对偏差≤±10%。
8.精密度： （1）正常样本： PT：≤3.0%(样本要求：11s-14s) APTT：≤4.0%(样本要求：25s-37s) FIB：≤8.0%(样本要求：2g/L-4g/L) TT：≤10.0%(样本要求:12s-16s) （2）异常样本： PT：≤8.0% APTT：≤8.0% FIB：≤15.0% TT：≤15.0%
9.连续工作8h的相对偏差应符合： PT：≤15.0% APTT：≤10.0% FIB：≤10.0% TT：≤10.0%
10.具备内置条码扫描装置。
11.★具备急诊专用进样通道。
12.具备闭盖穿刺功能。
13.具备质控功能。
14.具备数据传输及储存功能。
15.保质保用期内提供免费质控校准服务。
16.★设备使用期限：≥5年。
17.★免费保修期：≥1年。
备注：标注“★”的条款为必须满足条款，不满足者视为无效报名